曲江区紧密型县域医共体远程心电项目配置需求

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程心电系统（平台） | 1.心电图文件服务模块； 2.心电图AI辅助分析诊断模块； 3.心电图报告WEB服务插件； 4.跨平台多层数据库中间件模块； 5.跨平台的消息和短信服务模块； 6.CPU:优于或等于Intel 3206R； 7.内存：≥32GB； 8.硬盘：≥2T SASX4； 9.网卡：双千兆网卡； 10.诊断分析软件； 11.平台管理软件； 12.审核报告软件； 13.实现工作量的统计； 14.数据信息的统计检索； 15.品牌电脑：优于或等于I711代cpu，16G内存，128G固态硬盘+1T硬盘，24寸液晶显示器。 16.≥55寸显示一体机 | 1 | 20 |
| 2 | 心电图机 | - 1.导联：标准12 导联； - 2.显示屏：彩色屏，分辨率≥480*800； - 3.记录方式：全信息同步记录； - 4.输入范围：±5mVp-p，直流偏置电压≥±300mV； - 5.频率响应：0.5-300 Hz； - 6.输入阻抗：≥2.5 MΩ； - 7.共模抑制：≥100dB； - 8.系统噪声≤30uV； - 9.防除颤：支持（除颤能量吸收≤10％；除颤危险电压＜1V；除颤恢复时间＜5s）； - 10.电池：内部锂离子电池，电池工作时间≥4小时； - 11.内部存储：≥32G，最多可存储约3万条数据； - 传输方式：USB、5G/4G、WiFi、蓝牙； - 12.系统对接：无需电脑工作站，可直接与院内信息系统对接，支持批量离线采集后再输入至电脑工作站； - 13.支持通过5G/4G的方式将采集的心电图无视空间距离实时传至电脑工作站； 14.支持自定义快速诊断语，便于快速出具报告； 15.支持自动测量HR、PR间期、P波时限、QT/QTc、QRS电轴、RV5/SV1等参数； 16.持自动双签名设置，无需分析医生手动选择签名图片； 17.支持同一个病人前后心电图对比功能； 18.有独立的患者管理模块、会诊管理模块； 19.支持特殊心电图管理，便于科学研究； 20.支持单机模式、离线模式、实时模式等多种工作模式，解决临床各种场景需求。 | 10 |  |