附件

曲江区紧密型县域医共体口腔科设备技术参数需求

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 1.牙科椅控制板：RFl—20 500～20 l0A。 2.LED 观片灯： 24V～7VA 。 3.牙椅电机：24V～132VA。 4. 具有黄﹑白光的 LED 口腔灯：12V-24V～8VA；灯转轴及灯手柄内架采用金属制品，避免了传统的塑料制品因老化而断裂。 5.加热器：24V～120VA；外加热式防干烧的加热器，可避免因在加热棒上附着水垢而改变水质及加热效果。 6.外形尺寸：≥2050* 900 *2350mm。 7.牙科椅(座垫中心)：380 mm～760 mm。 8.靠背转角：-5°～70°。 9.器械横臂转角：≥100°；器械盘转角：≥120°。 10.平衡弹簧臂转角：≥200°；上下移动范围：550 mm。 11.旋转痰盂旋转角度：≥90°。 12.灯臂转角：≥300°；上下移动范围：700 mm。 13.手术灯转角：≥270°。 14.助手臂转角：≥90°；助手臂挂架盒转角：≥90°。 15.气源：无油；气压 >0.5MPa 的气压条件下， 流量>50L／min。 16.水源：硬度<25 度；在 0.2～0.4MPa 水压条件下，流量 >10L／min。 | 1 | 66600 |
| 2 | 医用空气压缩机 | - 输出流量：在0.5 MPa输出压力时，105L/min（不带干燥）； - 压力开关启/闭压力设置：5 / 8.0 bar； - 8bar电流消耗：6.8-8A - 马达保护开关：2.7A - 额定输出功率：0.8-1KW - 电机转速：≥1400/min - 主保险丝：LA-10A - 保护系统：IP54 - 储气罐容量：≥35L - 噪音水平：不大于58 dB(A) | 1 |  |