附表1：

医疗设备基本要求（预算约420万）

| 序号 | 设备名称 | 主要功能要求 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 1.自动加样， 2.独立的试剂针和样品针， 3.内置多种打印驱动，可选择内置打印亦选配外置打印机 4.检测速度400以上/小时 | 4 |
| 2 | 全自动血细胞分析仪（五分类） | 五分类血常规分析+C反应蛋白，进样模式:封闭穿刺进样和自动进样， 打印输出 。可检测血常规、CRP ，末梢全血模式≥60样本/小时. | 4 |
| 3 | 尿液化学分析仪 | 检测尿液11项目，进行半定量或定性检查 | 4 |
| 4 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 能检测降钙素原、脑钠肽前体等项目 | 2 |
| 5 | 电解质分析仪 | 主要检测K，Na，Cl。60个测试以上/小时 | 4 |
| 6 | 特定蛋白分析仪 | 用于定量分析生物样品中特定蛋白的含量如ASO，RF，CRP,hs-CRP等的测定 | 2 |
| 7 | 彩色多普勒超声系统 | - 配置4把探头：腹部凸阵探头1把、浅表线阵探头1把、心脏探头1把，腔内探头1把（扫描角度≥170°）。所配探头均为宽频变频探头。 - 4个激活探头接口、相互通用。 - 显示器屏幕尺寸:≥21.5英寸。 - 触摸屏尺寸:≥13.3英寸，可独立调节。 - 分辨率1920*1080以上 ### 中文操作导航系统。 | 5 |
| 8 | 全数字便携式超声诊断系统 | 1.便携超声 2.1个凸阵探头 3.硬盘不低于320G,12.1寸显示器，LED显示屏视角20度可调，TGC调节≥8段，分辨率不低于640*480，扫描深度≥30cm, | 1 |
| 9 | 离心机（12孔） | 每分钟最高转速4000转或4000转以上、转盘12孔。 | 1 |
| 10 | 离心机（48孔） | 最高转速 4200r/min以上，转盘48孔 | 1 |
| 11 | 纯水机 | 自动定时冲洗、缺水自动保护、取水自动开机、不用水自动停机 | 1 |
| 12 | 全自动凝血分析仪 | 采用凝固法测定凝血酶原时间，活化部分凝血活酶时间，凝血酶时间，纤维蛋白原项目 | 1 |
| 13 | 胶体金免疫层析分析仪 | 30分钟内可完成20-30个检测；快速检测﹣-3-15min即可得到检测结果 | 1 |
| 14 | 数字化X 射线摄影系统 | 1. 移动式无线平板探测器 （1）成像面积：≥17×17 英寸（43cm×43cm） （2）像素总和：≥940 万 （3）采集矩阵：≥3072×3072 （4）像素尺寸：≤139微米，且有效采集区域≥425mm×425mm。 2.X 线球管系统：阳极热容量：≥200KHU ，球管使用电压范围：40KV-140KV 。 3.高压发生器：最高管电压：≥140KV ，最大输出毫安：≥500mA 。 | 1 |
| 15 | 动态数字式心电图机（含工作站） | 1、12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集； 2、支持12导心电+心向量同步采集 3、心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。 4、心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi。 5、具备LAN、USB等接口 6、具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。 7、QTc参数测量：内置6种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 8、心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 9、心电图机支持本地报告进行同屏对比 10、对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 11、同屏显示≥12导心电波形，支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱。 12、支持V5R、V3R、V1、V3、V5、V7儿童模式心电图采集。 | 28 |
| 16 | 医用全自动隧道式血压计 | 测量范围： 压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］ 脉率数30次/分～200次/分 测量方法：脉搏波法（采用双管双气囊测量机构，使测量数据更加精准） 测量准确度： 压力±2mmHg(±0.267kPa)以内脉率数±2%以内 存储容量：可存储100组测量数据 平均动脉压（MAP）值：有 屏 幕：LCD屏 自动休眠模式：可设置10秒，30秒，60秒无操作机器自动进入休眠模式。 传输模式：232串口/USB | 20 |
| 17 | 身高体重测量仪 | 身高测量模式: 超声波测量 测量范围：身高测量范围：60-200cm 体重：1-300kg 测量精度: 身高：（±0.5cm）；体重（±0.1kg） 数据交互接口：RS-232 | 20 |
| 18 | 医共体超声共享设备 | 有原厂配套专用客户端（APP）软件，同时支持多种类型终端设备，包括PC电脑、手机和平板电脑等。 超声设备可无需外置其他设备一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内 超声设备具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息。 支持检查视图模式查看超声检查，按病例自动汇聚图像，快速浏览病例图像。 可对图像添加标签和文字评论、请求会诊交流。 检查视图下的图像支持按照上传者、标签等内容进行分类筛选 支持文件分享功能，图像和视频文件可以直接从app分享到微信群或朋友圈。 支持超声检查云端存储（病人信息，检查信息，静态及动态影像）。 支持将APP中的图像下载到本地 | 10 |

附表2：

医疗设备调研表

| 序号 | 设备名称 | 设备注册证名称 | 设备注册证号(注明有效期) | 品牌型号 | 设备报价（单价）（非市场价）（单位：元） | 保修期 | 是否需要使用耗材 | 耗材是否为专配耗材 | 配套耗材名称及报价（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 设备使用过程中，如需配套耗材，需注明是专配耗材还是通用耗材，以及配套耗材品名及每人份/人次价格；

- 专配耗材需另外提交《专配耗材调研表》

公司名称：

日期：

附表3：

专配耗材调研表

| 序号 | 设备名称 | 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 单价 | 省药交平台编码 | 测算每人份或每人次单价 | 是否可收费 | 收费项目编码 | 收费项目名称 | 收费金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

日期：

附表4：

产品优势对比表

| 品牌型号 |  | 核心技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对比品牌1 |  | 参数对比1 |  |
| 对比品牌2 |  | 参数对比2 |  |
| 对比品牌3 |  | 参数对比3 |  |

备注：“品牌型号”“核心技术参数”填写参与调研的设备品牌型号，“对比品牌”及“参数对比”填写相关竞品信息

公司名称：

日期：

附表5：

市场销售情况

| 序号 | 医院名称 | 购买时间 | 成交单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

备注：

- 市场销售情况需填写半年内对应产品的采购合同价格，并提供合同复印件作为佐证材料；

- 销售业绩原则上不少于3家。

公司名称：

日期：

附件6：

承诺书

曲江区紧密型县域医共体总院：

为规范采购活动，保证市场调研活动公平、公正、公开，防止在调研环节发生违法现象，我公司做出以下承诺：

- 提供市场调研资料秉承实事求是的原则，对报价、参数、配置等信息负责。

- 对该项目的市场调研只使用本公司名义进行报价，未与其他公司串通报价、哄抬价格，也未使用与本公司有相同法人或相同管理、业务人员的其他公司名义报价。

- 诚信正当交易，不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。

- 不可在采购任何环节，对贵方人员进行送钱、送礼品等可能违反公平采购的行为。

- 经证实存在违反上述承诺的事实，贵方有权采取终止合作，列入黑名单，追究相关责任等措施。

- 承诺一经作出，始终有效。

公司名称（盖章）：

日期：