韶关市曲江区人民医院医养结合中心

服务能力提升项目配套医疗设备

需求书

一、平车

- 床体静态承载重量：≥300kg

- 充气铝合金大轮，耐用可靠；加厚型静音小脚轮，适用于各种不同路况，增加了担架车的耐用承载性。

- 材质：该担架车采用优质Φ32和Φ25不锈钢管精心加工而成，管壁厚度均达到实际厚度1.0mm，保证了整体的坚固性；床面采用≥1.0mm优质不锈钢板折弯而成，平整，透气。

- 护栏：两侧护栏上下翻动的关键部分弹簧，采用不锈钢专用弹簧，配有防松紧固件，不生锈，能持久的保持弹性；

- 担架：担架面可与车体分离，护栏可折放；

- 床面上有对角输液架插孔，为医护人员对病者进行急救提供方便，并配有不锈钢升降输液架，ABS紧固系统。

- 床垫：尺寸与担架相匹配，防水无缝PVC床垫。

- 置物架：下方配有置物架，方便医护人员放置医护用品。

二、助行器

- 铝合金框架

- 可折叠

三、监护仪

- 配置提手,方便移动。

- 彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，多通道波形显示。

- 屏幕采用电容屏非电阻屏。

- 屏幕倾斜设计，符合人机工程学

- 内置锂电池，插槽式设计

- 安全规格:ECG，TEMP，IBP，Sp02，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 吸痰装置

- 1.配套医疗设备带使用的吸痰装置

五、十二导联心电图机

- ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集；

- 导联选择：手动/自动可选，支持Nehb、Cabrera导联体系；

- 耐极化电压：±900mV(±5%)；

- 共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）；

- 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能；

- 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能；

- 热敏式点阵打印机；

- 可直接外接打印机，通过A4 纸打印12道心电波形和报告；

- 配备专用台车。

- 六、治疗车

- 材质:车体由 ABS 工程塑料 ，台面为ABS 材质，尺寸约850*480*920mm 可偏离±5mm）；

- 正面: 双层两抽屉，每隔隔层的高度为 18mm；有抽屉；有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识；滑道抽拉自如,无顿挫感；

- 车体底部：万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。

七、吸氧表

- 流量范围：1-10或者1-15L/min

- 进气压力：0.35Mpa

- 出气连接口：8mm

- 八、抢救车

- 材质ABS  规格：850mm*480mm*970mm（±10mm）；

- 柜体立柱采用高强度铝合金型材， 侧板与背板采用厚度为 4mm 优质工业铝塑板；

- 台面及台面底座用ABS 高级工程塑料一次性注塑成型， 台面上方带不锈钢围栏，配置透明ABS文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、塑料翻盖式污物桶一个。

- 九、护理车

- 材质:车体由ABS 工程塑料，台面为ABS 材质规格：960*550*860mm（±10mm）

- 车体底部：万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。

- 十、移动紫外线灯

- 灯臂调节角度:0 °-180 °

- 单支灯管紫外线强度: ≥107μw/m2 紫外线波长:253.7nm

- 尺寸:收起后的高度 ≥107cm，灯臂展开开后≥ 200cm。

- 十一、臭氧消毒机

- 外形：移动式，具备刹车功能；

- 消毒方法：臭氧消毒；

- 消毒数量：≥双床；

- 臭氧浓度：≥600mg/m³；

- 臭氧泄漏量：≤0.08mg/m³；

- 双管路输出，可同时对两个床进行消毒。

- 输液泵

- 彩色显示屏。

- 具有滴数和ml/h 两种给药模式，方便临床使用。

- 具有滴数传感器监测流速，闭环控制，确保滴数给药精准度。

- 具有输液器校正功能，使用任意品牌输液器都能确保给药精准度。

- KVO功能：预设量注射完毕之后，以1ml/h 的速度注射，以保持静脉血管的畅通。

- 体外冲击波治疗仪

- 工作压力：1×10²kPa～5.5×10²kPa（1～5.5bar），调节步进值0.1×10²kPa。

- 2最大能量密度：≥5mJ/mm²。

- 最大输出能量：≥212mJ。

- 最大频率：≥40Hz。

- 冲击次数：100～9900次，调节步进值约100次。

- 智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。

- 具有单次冲击模式和连续冲击模式。

- 手功能治疗仪

- 压力范围：50mmHg～260mmHg，（允差±20mmHg）；

- 保持时间：5s、10s、15s、20s、25s、∞；

- 间隔时间：1s～60s；

- 低频电子脉冲治疗仪

- 三种治疗模式可选：治疗形式选择、自动治疗程序、自由治疗程序；

- 共≥53种内置治疗处方 ，有提供针对性治疗。

- 具有吸附电极加硅胶电极板两种输出模式；温热电极内置加温装置，使用安全。

- 超温保护：温度升至46°时自动断电，停止加温。

- AED

- 设备具备便携把手，具备高便携性。

- 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击。

- 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55。

- 从开机到200J放电准备就绪用时＜7s。

- 开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s。

- 单通道微量泵

- 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

- 防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

- 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，

- 避免意外丸剂量伤害患者；

- 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml

- 双通道微量泵

- 注射器规格：10 ml 、20ml 、30ml 、50ml

- 注射速率 ：

- 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml 每级 0.1ml/h，1000ml 以上每级 1ml/h）

- 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级 0.1ml/h）

- 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级 0.1ml/h）

- 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级 0.1ml/h）

- 快速推注：

- 1200ml/h (50ml 注射器)

- 600.0ml/h ( 30ml 注射器)

- 399.9ml/h ( 20ml 注射器)

- 300.0ml/h ( 10ml 注射器)

- 可视喉镜

- 整机由喉镜片和显示器两部分组成。

- 显示屏为非触摸屏，具备色彩还原能力，能在显示器上分辨标准色板上的≥6种颜色。

- 景深：5-100mm

- 视场角60º±15%

- 摄像头内置LED光源，200lux≥光照度≥150Lux

- 具有防雾功能

- 除颤仪

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

- 具备外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

- 手动血压计（水银）

- 显示方式：标尺双刻度显示

- 测量范围：0-300mmHg（0-10kpa）

- 基本误差：±3.75mmHg

- 电子体重秤

- 称量范围 ：≤300kg

- 读数精度：±0.05kg

- 称重仪表：高精度称重显示器零位跟踪，公斤/镑单位可切换

- 秤体材质：防滑/强硬度高/耐磨耐撞击使用

- 秤体结构：U型梁加固结构，自带引坡扶手，超低台面，方便轮椅上下，喷塑或烤漆，抗腐蚀,美观，附有可调式支脚轻松解决地不平整问题。

- 电子血压计（臂式）

- 上臂式电子血压计，压力±3mmhg（±0.4kpa）

- 血糖仪

- 度量单位mmol/L

- 检测范围1.1-33.3mmol/L

- 血样类型新鲜毛细血管全血

- 血样量1μL

- 红细胞压积比30%-60%

- 检测时间<10S

- 记忆组数≥250组

- 自动关机15秒-3分钟

- 呼吸囊

- 适用人群体重≥23kg

- 呼气阻抗≤5cmH20

- 吸气阻抗≤5cmH20

- 最小输送容量≤600ml

- 压力显示值;0-60cmH20

- 压力显示值公差≤±5cmH20

- 死腔≤65ml

- 气囊容积：1500ml±200ml

- 储气袋容量≥2000ml

- 材质;硅胶型

- 高温消毒:121℃≤20min 或 134℃≤5min

- 高能激光治疗仪

- 适应症：设备适用于促进局部组织的血液循环，缓解肩关节周围炎疼痛。

- 输出模式:光纤输出

- 治疗激光波长：980nm±10nm，单波长最大连续输出功率≥15W，功率调节范围，0-15W，步进0.1W

- 工作方式：连续模式、脉冲模式

- 温控射频治疗仪

- 适用范围:具备射频治疗，促进盆腔区域血液循环，改善细胞功能和组织代谢功能。用于皮肤科及妇科的体表、浅表自然腔道，解决阴道松弛、盆腔器官脱垂、尿失禁等症状。

- 腔内治疗过程中无需更换电极，即可通过单双极切换技术或调整频率技术参数实现对盆腔深层和浅层的治疗。

- 治疗过程中，所有电极具备实时温度监测。

- 红外线治疗仪

- 红外发射管最高温度范围:200℃~350℃。

- 红外线波长范围:2.5μm~13μm。

- 温度控制:多档可调。

- 内热针治疗仪

- 配备治疗车，具备连接线摆放功能，消毒包存放功能，麻醉枪、内热针、碘伏棉签储备功能。

- 通道≥30路输出；

- 安全断电保护：单通道直流输出控制内热针治疗温度；

- 温度准确度：与内热针相连时，精度不大于±2℃；

- 加热温度设置范围：38℃～60℃；

- 钛合金材质内热针电热丝：高强度（能耐高温、耐氧化、抗腐蚀）、无磁性，双层绝缘；多种规格，可重复使用；

- 从针尖到针体全段恒温发热，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗；

- 控温内热针可以带线进行高温高压灭菌消毒。

- 便携式彩超

- 主要用于腹部、小器官、浅表脏器、外周血管等超声检查。

- 探头：线阵探头1把、凸阵探头1把。

- 主机内置探头接口≥2个，相互通用。

- 配备图文工作站、彩色打印机、可升降台车、采集卡、采集器以及耦合剂加热器。

- 配备锂电池

- 营养输液泵

- 支持肠内营养液输液功能，并提供证明文件

- 输液精度：≤±5%

- 速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进 0.01ml/h

- 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

- 可自动统计四种累计量：24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 九种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、间断给药模式；具备联机功能

- 红外线灯

- 结构：立式、移动式。

- 治疗时间:可调，能够设定时间。

- 治疗头角度：可调、具备固定功能。

- 保护功能：具备设备倾倒自动断电。

- 支臂灵活，多段可调, 便于调节角度。

- 底座配置可移动脚轮滑。

- 心肺复苏模型

- 模型需采用正确的头后仰、压额抬下颌的动作才能打开气道；包含电子反馈仪、≥3个不同重量按压弹簧；

- 至少包含以下4种连接方式：有线连接电子反馈仪；有线、蓝牙连接液晶报告仪；无线连接笔记本电脑，可以投影到投影幕；可以通过APP连接到手机。

- 配备电子反馈设备，设备屏幕≥2英寸；

- 可以实时反馈按压深度、按压速率、通气量、回弹、按压位置、按压时间等内容；

- 模型的按压完全回弹和不完全回弹，可以通过反馈仪屏幕上动态显示；

- 下肢康复脚踏车（折叠款）

- 液晶显示面板，显示时间、转速、速度、距离、卡路里、心跳频率、程序、心率值恢复等

- 模式：不少于12组设定模式、4组HRC心率控制模式、1组手动模式、1组瓦特模式、1组健身测试模式、1组自定义模式、1组随机模式

- 心率测试：扶手配备手握心跳感应测试系统

- 下肢功率车（坐式）

- 配5kg磁控轮，阻力可调≥8档，坐垫高度上下前后可调，前脚管配有滑轮；

- 电子表可显示：心率、时间、速度、温度、距离、消耗热量等功能。

- 子午流注低频治疗仪

- 产品适用范围： 包含但不限于兴奋神经肌肉组织，具有镇痛作用；促进局部血液循环，达到消炎作用。

- 多路治疗输出：≥10路输出，对应≥20个治疗穴位。
输出频率：1.25hz～1khz 。

- 空气波压力循环治疗仪

- 压力范围：1-32kPa或8-240mmHg连续可调，压力调节精度1kPa。

- 压力控制精度：医用级气泵，压力控制精度为±3kPa。

- 压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位。

- 时间范围：5-99分钟，连续可调。

- 充气速度：7-14秒/腔，调节步长1秒/腔。

- 输出控制方式：双路输出，通过一分二充气导管，可同时连接4个充气气囊，并可同时按顺序充、放气。

- 人机交互界面：4.3寸彩色高清中文LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（模式、压力、设置时间、剩余时间、加压部位等）。

- 治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）。

- 单腔零压力设置：可通过气管通道的关闭设置，实现单腔零压力，保证创面位置零压力，确保使用安全。

- 气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）。

- 配有台车，方便移动治疗。