韶关市曲江区妇幼保健院城南门诊建设项目配套医疗设备

需求书

一、全自动五分类血球分析仪

- 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定；

- 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道；

- 检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）；

- 研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等；

- 检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等5种及以上全血检测模式；

- 样本添加：可随时添加样本；

- 进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险；

- 进样器容量：≥40个；

- 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式；

- 样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl；

- 检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时；

- 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能；

- 操作系统：全中文操作分析报告软件；

- 排堵方式：具有正反冲洗，高压灼烧功能；

- 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件；

- 所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

二、微测全自动干式荧光免疫分析仪

- 干式荧光免疫法；

- 检测项目:具备炎症标志物快检能力，并可拓展心肌标志物、糖尿病、血栓与止血、肾功、脑损伤等系列快检项目；

- 采用钢针吸样，无需使用一次性吸头耗材，节约耗材成本；

- 通道数量≥24通道；

- 样本类型：全血、血清/血浆和尿液，支持末梢血上机；

- 样本位≥40个；

- 样本装载类型：轨道式进样，可连续加载；

- 具备穿刺取样能力，保证生物安全性；

- 急诊功能：支持急诊优先；

- 最快首结果时间≤3分钟；

- 试剂卡仓位≥6个；

- 试剂卡密封储存时间≥24个月；

- 支持连接LIS/HIS系统；

- 具备液面探测功能：液面电容检测、压力检测，双重检测提高取样精准度；

- 防止交叉污染：试剂针、样本针双针设计，独立使用；

三、全自动凝血分析仪

- 工作原理：双磁路磁珠凝固法，免疫比浊法；

- 测试速度：PT≥200T/H；

- 准确度：±3％；

- 重复性误差：不大于3％；

- 测试通道：≥4个双磁路磁珠法检测通道+光学通道；

- 预温通道：≥12个；

- 急诊位：急诊样品任意插入，优先检测，不占其他样品位；

- 标本位：≥60个试剂位（含冷藏位及常温稀释液位），每个试剂位均带LED指示灯；

- 测试杯：≥1000个测试杯自动单个连续导入，机械手带抓杯感应功能，抓杯滑脱时能报警提示；

- 加样系统：双加样针：试剂针和样本针均带液位检测，试剂针带恒温控制；

- 自动稀释：样本自动稀释，异常标本自动重发试验；

- 自动定标：定标曲线，多点定标机内自动完成倍比稀释；

- 操作界面：视窗中文操作平台；

- 试剂：所检测的凝血项目使用的是全液体试剂。

- 干化学尿液分析仪

1.检测项目(十项或十一项可选)： PH值、亚硝酸盐、蛋白质、尿比重、维生素C、隐血、葡萄糖、胆红素、尿胆素原、

酮体、白细胞共11项。

2.测量原理：用球面积分仪测量反射率。

3.测量波长：至少有550nm、620nm、720nm。

4.测量速度：≥600/小时。

5.测量光源：高效长寿发光管。

6.进样方式：具有试纸条自动感应进样，废试纸条自动收集功能。

7.屏幕显示：设有中英文操作界面；显示全部测量数据、测量时间、数值及打印输出。

8.反应时间：单条反应时间≤60秒，连续进样反应时间≤6秒。

9.故障诊断：仪器具有自诊功能，误操作和错误类别均有提示。

10.自动校对：具有开机自动校对功能，不需额外校正。

11.试纸灵敏度调整：具有对某一检测项目或全部项目进行灵敏度微调的功能。

12.进样感应灵敏度调整：可根据使用环境不同而调节进样感应灵敏度。

13.支持连接LIS/HIS系统

14.检测方法：单步和连续进样。

15.报告方式：可选择报告半定量浓度或+/-系统，单位可选择SI单位、传统单位，并可注明异常值

五、全自动阴道分泌物检测仪

- 智能检测：采用人工智能深度学习技术，全流程自动化智能化检测；

- 形态学检测方法学：显微镜检法；

- 准确率：仪器自动分析判读样本中成分与肉眼判读结果的符合率：≥90%；（提供注册检验报告）

- 检测速度≥90个/小时；

- 卡仓：卡仓使用弹夹式，卡仓装载检测卡容量≥120人份；

- 集成芯片：“镜检+干化学”一次性集成芯片;

- 样本自动稀释：可自动分析样本浊度情况，高浓度样本自动稀释；

- 视频细胞检测：高倍镜下拍摄视频，并在视频中对滴虫等动态细胞进行检测，视频时长：≥3s；

- 聚焦扫描：具备多层动态扫描功能，高倍视野下支持拍摄≥3层；

- 可选配染色：仪器自带染色功能，可根据需求选配染色功能；

- 样本前处理：一体机支持棉签上机检测；仪器可完成自动识别样本、自动加稀释液、自动洗脱样本等操作；

- 检测项目：一机多用，可兼容形态学/形态学+干化学等多种检测模式；

- 清洁度定义：仪器按照《全国临床检验操作规程》中清洁度判定表对样本清洁度进行判定;

- 细胞分类图片：可根据样本中细胞类别，集中汇总查看，对所识别到的细胞进行自动识别、分类并计数；

- 基本功能：1）软件具有定义自动审核标准与人工审核的功能；2）软件具有患者资料输入、编辑、查询和存档等功能；3）软件具有对报告存储、查询、回顾性浏览和打印的功能； 4）软件具有质控管理、系统设置等功能；

- 报告单样式：形态学与干化学综合报告，图文并茂（可提供染色后图片），可自定义；数据库：基于MySql数据库进行数据存储；

- 网络功能：仪器支持双向LIS系统；

- 六、离心机

- 该机采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统；

- 金属机箱，电子门锁，开盖自动停机；

- 单片机控制、数码管显示，≥9种程序选择；

- 转速、离心力可单独设置并同步显示，无需转换；

- 升降速时间≥9档可调节，并具有软制放回荡功能；

- 具有自动，手动开盖选择功能；

- 电子式不平衡保护装置；

- 最高转速（max.speed)：≥4200r/min；

- 最大相对离心力(max.rcf)：≥3150×g；

- 具备定时功能；

- 11.容量：≥真空采血管×48支（自动脱帽）。

七、显微镜

1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。

2、调焦系统：载物台高度移动对焦(粗调焦行程≥15mm)，粗调焦限位装置，粗调焦旋钮扭力矩方式调节

3、载物台：钢丝传动机械固定载物台，须无齿条结构，无支架式的载物台更加舒适和耐用。

4、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A≥1.25，带有蓝色滤色片

5、照明系统：长寿命LED光源≥20000小时

6、观察筒：瞳距调整范围≥48-75mm， 倾斜角度≤30°，安装位置360°可旋转，眼点高度可调节范围≥370-432mm

7、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 mm，左右目镜屈光度均可单独调节，每只眼睛都可以观察到良好效果

8、物镜转盘：内旋式物镜转盘，便于放置标本等操作。

9、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13）

10、安全装置：机身设有调焦锁钉可避免损伤物镜和标本；机身内置锁槽，可配合防盗线锁使用；机身需设有收纳箱，方便装载电源线。

- 八、全自动小型化学发光分析仪

- 检测速度：≥200T/H；首结果时间：≥12min ；发光原理：吖啶酯直接化学发光；

- 测试流程：一步法；两步法两次分离；两步法一次分离；支持自动样本稀释；

- 反应原理：夹心法；竞争法；

- 样本类型：末梢血，血清，血浆，尿液 ；

- 样本量：10-150ul；

- 样本进样方式：前置轨道进样，放入区最大可同时放置≥50个样本；

- 急诊样本：可随时插入急诊样本；

- 试剂位：≥24个试剂位，冷藏温度2~8ºC，支持磁微粒试剂的旋转混匀；

- 同时分析项目：可同时分析≥24个项目；

- 感应功能：液面探测，试剂臂防撞检测，堵针检测，温度上报；

- 光学系统 ：光电倍增管光子计数器；

- 不停机添加试剂，耗材等；

- 耗材状态提示 ：指示耗材和固体废弃物状态，提醒更换耗材或清空固体废弃物；

- 可与Lis系统连接，故障自我诊断；

- 九、数显梅毒旋转仪

- 适用于RPR、TRUST等的检测

- 电源电压：220V±22V 50Hz±1Hz

- 额定转速：100r/min±2r/min

- 定时设定范围：0-99min59s

- 时间控制精度：±1s/min

- 定时设置批次：1-3（循环式）

- 偏心回转直径：22mm

- 输入功率：22VA

- 十、二氧化碳培养箱

1．温度控制：二氧化碳培养箱的控温范围通常为室温＋3℃~55℃，温度波动度不大于0.5℃，温度均匀性也不大于0.5℃，并且具备超温报警装置，当测量温度大于超温报警的设定温度（允差1℃）时，会自动发出声光报警并切断电热器电源。

2.湿度控制：相对湿度应不小于85%，有些型号可以达到95％以上。

3．二氧化碳浓度控制：二氧化碳浓度控制范围通常为0~20%，控制精度不大于±0.5%，百分比波动不大于±0.3%。

4．工作状态噪声：工作状态时的整机噪声应不大于60dB( A )。

5．其他功能：二氧化碳培养箱通常配备环境温度传感器、超温保护装置、自动恢复功能等，确保在开关门后能够快速恢复到预设的稳定水平。

二氧化碳培养箱的应用领域：主要用于细胞、组织、细菌的体外培养，广泛应用于免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程等领域。它通过模拟生物体内的生长环境，提供稳定的温度、CO2水平和湿度，以支持细胞的生长和实验研究。

6.容量150-170L

- 十一、振动式物理治疗仪

- 双路输出(标配:标准/微型输出结合)；

- 报荡频率:*10Hz~50Hz(600转/分~3000转/分),连续可调；

- 定时时间:≥60分钟，连续可调，数字显示；

- 振动幅度:动力头内有偏心块结构，偏心块心距为2.5mm，产生径向振幅≤5mm，振幅产生叩击力；

- 配有8种即击头:增强型(治疗用)，标准(治疗或护理)、柔和型(护理或体弱治疗)，特定型(胁部、肩部等治疗或护理)等；

- 配固定角度和可变角度换向器；

- 五种智能工作程序；

- 正常工作暻音(35Hz):<60dB；

- 可选配可充电锂电池,临床移动治疗时更方便。

- 中频治疗仪

- 中频脉冲输出;

- 独立四通道输出，各项参数分别可调；

- 电极温热输出，温度≥30档可调节，不同的升温速度，适合不同的患者。

- 心电监护仪

- 配置提手,方便移动；

- 彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，多通道波形显示；

- 屏幕采用电容屏非电阻屏；

- 屏幕倾斜设计，符合人机工程学；

- 内置锂电池，插槽式设计；

- 安全规格:ECG，TEMP，IBP，Sp02，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 急救床（可摇）

- 背部可摇升降；

- 配有脚轮设计，可推可移动；

- 有伸缩输液架，可调节高度；

- 轮子有导向系统，防止跑偏；

- 有围栏，防跌落。

- 气管插管咽喉镜

- 整机由喉镜片和显示器两部分组成；

- 显示屏为非触摸屏，具备色彩还原能力，能在显示器上分辨标准色板上的≥6种颜色；

- 景深：5-100mm；

- 视场角60º±15%；

- 摄像头内置LED光源，200lux≥光照度≥150Lux；

- 具有防雾功能。

- 急救车

- 材质ABS  规格：850mm*480mm*970mm（±10mm）；

- 柜体立柱采用高强度铝合金型材， 侧板与背板采用厚度为≥ 4mm 优质工业铝塑板；

- 台面及台面底座用ABS 高级工程塑料一次性注塑成型， 台面上方带不锈钢围栏，配置透明ABS文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、塑料翻盖式污物桶一个。

- 电动吸引器（吸痰）

- 配套医疗设备带使用的吸痰吸引装置。

- 胎心监护仪（双胎无线）

- 胎心率监测范围：一般要求能准确监测到110-160次/分的胎心率，同时需具备较高的精度，误差应控制在±1次/分以内；

- 胎心信号捕捉能力：能快速、稳定地捕捉胎心信号，尤其是在胎儿位置多变、孕妇腹部脂肪较厚等复杂情况下，也能保证信号的准确性和稳定性；

- 宫缩压力监测范围：需准确测量宫缩压力，范围一般为0-100mmHg或更高，精度达到±5mmHg，以帮助判断宫缩强度和频率；

- 医疗器械认证：必须具有国家药监局颁发的医疗器械注册证，以及其他国际认证，如CE、FDA等，确保产品符合安全和质量标准；

- 电气安全性能：具备良好的电气绝缘性能，接地完善，能有效防止漏电和电磁干扰，保障患者和医护人员的安全；

- 设备材质与结构：外壳采用坚固、耐腐蚀的材料，内部结构稳定，能适应医院频繁使用和不同环境条件；

- 可维护性：易于清洁、消毒，零部件易于更换，有完善的售后服务体系，能提供及时的维修和保养支持。

- 多普勒胎心仪

- 测量范围：通常为50-240bpm，能满足不同胎儿心率情况的监测；

- 分辨率：达到1bpm以上，以便精确显示胎心率变化；

- 准确率：误差控制在±1bpm或±3bpm以内，保证测量结果准确；

- 综合灵敏度：在距探头表面200mm距离处，灵敏度≥90db，能更好地捕捉胎心信号；

- 显示方式：有带背光的显示屏、大屏幕彩色液晶显示等，数字大而清晰，方便医护人员查看；

- 电源：可采用交直流两用，直流为可充电镍氢电池或锂电池，以满足不同使用场景需求。

二十 无影灯

1．亮度：手术无影灯的亮度决定手术室内的光线明亮程度◇一般情况下亮度需要达到150,000lux以上才能满足手术的需要。

2．色温：手术无影灯的色温决定手术室内光线的色调◇一般情况下色温需要在4300K-5000K之间，这样可以有效减少手术操作者的视疲劳。

3．光斑大小：手术无影灯的光斑大小会影响手术范围的照明程度和深度◇一般情况下光斑大小需要在8-14cm之间。

- 二十一、电子阴道镜

- 镜头技术：采用1080p高清镜头或高清CMOS成像技术，具有连续变焦、自动聚焦功能，确保清晰成像；

- 分辨率：整机系统水平分辨率≥1100TVL，能清晰显示微小病变；

- 放大倍数：支持1-50倍或更高的放大倍数，部分可扩展至1-90倍，且有一键快速切换6-8-12倍光学变焦功能；

- 图像几何失真度：应≤1%，保证图像真实准确；

- 功能特点

- 5.1镜头按键功能：可通过镜头按键实现采图、视野变换、焦距调节、变色温观察、电子滤镜观察、计时显示、白平衡调节等功能；

- 5.2智能辅助功能：具有智能勾出病变范围及勾选出最佳活检点功能，能智能提示四级病变程度；

- 5.3图像管理功能：能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时序同屏显示，支持镜头按键控制，方便对比分析；

- 5.4报告打印功能：病历报告记录支持宫颈、阴道、外阴病变术语和活检标注图功能，提供不少于8种打印报告模版；

- 显示器：≥23英寸高清显示器，采用摇臂式显示支架，支持左右和上下调节。

- 操作台面：多功能操作台面，配置隐藏式可抽拉键盘托盘和外置式无线键盘鼠标；

- 支架：分体式三段式摇臂支架，具有悬停锁定功能；或采用全金属结构可升降直立式支架，确保稳定性；

- 数据传输与存储：支持局域网或广域网云服务应用模式，方便数据上传和管理，确保数据安全；

- 消毒与感染控制：可高温高压消毒镜头手柄按键硅胶保护套，减少交叉感染风险；

- 二十二 体重电子称

- 踏板式 液晶显示 精确度在0.1以内。

- 臂式血压计

- 上臂式电子血压计，压力±3mmhg（±0.4kpa）。

- 妇产四维彩色超声诊断仪

| 序号 | 超高端妇产应用型彩超技术参数 |
| --- | --- |
| 一 | 设备用途 |
| 1.1 | 超高档妇产应用型彩色超声诊断仪：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、胎儿心脏、胎儿四维等应用，尤其在产科、妇科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势。 |
| 二 | 主要规格及功能概述 |
| 2.1 | 具有胎儿生长指标和软指标的测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；颈项透明层等。 |
| 2.2 | 具有容积探头扫查角度偏转技术，支持腹部及腔内容积探头，最大偏转角度≥±60度。 |
| 2.3 | 具有智能光源仿真成像技术，通过仿真成像技术对3D/4D立体数据进行仿真渲染，具有≥8个不同方向的光源选项，可一键切换，且通过轨迹球可360度移动光源获得不同动态光源所带来的立体渲染效果。 |
| 2.4 | 具有容积图像表面仿真成像和透视剪影成像，观察组织的内部轮廓和囊性结构，透明度可进行任意调节；兼容于彩色多普勒模式，实现三维立体血流容积表面成像，提高彩色的空间分辨率及血流敏感度；透视剪影成像可与虚拟光源移动技术结合，支持≥3个独立的可任意移动光源，并可分别调整不同的光源类型。 |
| 2.5 | 具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线四种切割方法。 |
| 2.6 | 具有3D图像剪切功能，通过自定义剪切区域，可快速剪切3D、 CFM或者3D+CFM成像模式下的任意组织或伪像。 |
| 2.7 | 具有时间空间相关成像技术，可应用于 4D 胎儿心脏成像技术，可应用于容积腹部、容积腔内探头。 |
| 2.8 | 具有计算机辅助自动计算多个不规则液性暗区的体积的功能，并按体积大小顺序进行排列，可用于卵泡、脑室、积水等液性区域的体积测量。 |
| 2.9 | 具有自动卵泡测量技术，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积。另具有专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 |
| 2.10 | 计算机辅助胎儿心脏切面显示，显示包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面等切面。 |
| 2.11 | 容积探头和软件功能满足盆底超声技术的要求，具有盆底测量软件包，支持盆底检查中-前中后盆腔的规范化测量，支持经会阴及经腔内的坐标系，可结合妇产场景容积成像功能，实现肛提肌裂孔面积的识别及测量等。 |
| 2.12 | 具有其中一种或以上技术：1）胎儿心脏评估软件，用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估， 支持心脏≥13个测量 项目，并同时获得心脏发育评分；2）智能胎心率测量技术，在M型机频谱模式中，自动测量胎儿心动周期，并计算胎儿心率；3）胎儿左心心肌做功指数智能检测，一键智能识别左室流入道与主动脉瓣口之间的频谱，自动计算并同屏显示胎儿心脏等容收缩期时间、等容舒张期时间、射血时间及胎儿左心心肌做功指数等数值。 |
| 2.13 | 放大功能：实时任意区域局部高分辨率放大功能，满足细微结构如NT的测量要求。 |
| 2.14 | 容积经阴道探头扫描角度≥168度，容积角度≥108度。 |
| 2.15 | 具有对比谐波造影功能，支持常规2D腹部和高频探头，和经腹部容积、经阴道容积，支持经阴道子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性。 |
| 2.16 | 具有二维立体血流成像技术，使用二维探头即可实现二维模式下血流的三维可视化成像。 |
| 2.17 | 具有立体血管成像技术，可进行三维彩色多普勒、三维能量多普勒血管成像。2D/3D直方图技术，可计算灰度直方图和能量直方图。三维能量模式直方图， 结合虚拟器官计算机辅助分析技术可计算血管指数VI、 FI和VFI。 |
| 2.18 | 具有二维灰阶类造影血流成像，二维灰阶像素直接对血流进行显示，达到类似造影的显示效果，提升低速血流敏感性，无取样框。 |
| 2.19 | 具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。 |
| 2.20 | 具有其中一种或以上技术：1）智能容积断层成像功能，X/Y/Z轴具有多层断层显示方式并可进行同屏显示功能，单次可切割图像≥28幅，同屏显示图像≥22幅，最小切割层厚≤0.1mm；2）胎儿颅脑智能自动分析功能，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面、经丘脑平面、经小脑平面、经侧脑室平面，并自动测量5组以上临床必需的颅脑生物指标，包括：双顶径BPD，头围HC，后颅窝池CM，小脑横径Cereb，侧脑角Vp，枕额径OFD； 3）产科智能测量分析相关技术，产科实时扫描模式下，可自动获取标准切面并对切面进行自动测量，测量结果包括头围、双顶径、腹围和股骨；胎儿切面导航功能，可实现产科标准切面的实时提示和记录。 |
| 2.21 | 具备应变式弹性成像： 具备组织硬度定量分析软件、 压力曲线提示图标， 具备肿块周边组织与正常组织、 肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能。 |
| 2.22 | 具备测量放大镜功能：测量时可将测量取样点所在的区域单独放大，并同屏显示该放大图像，双区域显示，放大镜图像跟随测量取样点的移动而变化。 |
| 2.23 | 方便判断子宫畸形分类。 |
| 2.24 | 组织多普勒成像技术。 |
| 2.25 | 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头。 |
| 2.26 | 主机内置帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。 |
| 2.27 | 具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。 |
| 2.28 | 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 |
| 2.29 | 具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。 |
| 2.30 | 胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。 |
| 2.31 | 需为该机型的最新硬件和最全面的最新软件版本。 |
| 三 | 系统通用功能及技术参数： |
| 3.1 | ≥22英寸高分辨率监视器 |
| 3.2 | 操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定 |
| 3.3 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数 |
| 3.4 | 主机重量≤180kg |
| 3.5 | 最大扫描显示深度≥40cm |
| 3.6 | 支持一键式输出3D打印格式 |
| 3.7 | 检查存储≥1TB硬盘，内置超声工作站，动态图像、 静态图 像可以 PC 格式直接导出 |
| 3.8 | 数码TGC调节功能：无实体键，在触摸屏上可通过手指滑动进行≥8段TGC（时间增益补偿） 曲线调节，可通过触摸屏自定义并保存不同TGC曲线预设置，最多可提供≥8种预设置曲线，一键选择即可快速获得所需要的预设置TGC曲线。（提供触摸屏显示的所有TGC预设置曲线图片证明） |
| 3.9 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，回放时间≥500秒；四维图像回放≥380容积 |
| 3.10 | 增益调节：B/M可独立调节。 |
| 3.11 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 |
| 3.12 | 彩色多普勒成像包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等，显示方式：B/C、 B/C/M、B/POWER、B/C/PW，取样框偏转:≥±20 度，最大帧率:≥380 帧/ 秒；支持B/C 同宽 |
| 3.13 | 多普勒发射频率分档可调。 |
| 3.14 | PW取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm，可分级。 |
| 3.15 | 最大测量速度：PW血流速度≥5m/s；CW血流速度≥13m/s。 |
| 3.16 | 测量软件包 (B 型、M 型、频谱多普勒、彩色多普勒) ： 一般测量（含腹部、 泌尿等）；产科测量软件包（含NT、生长发育曲线） ；妇科（含子宫、附件、盆底等） 测量软件包；胎儿心脏测量软件包；新生儿髋关节测量软件包；小器官（含乳腺、甲状腺等）测量软件包；外周血管测量软件包（含多普勒频谱实时自动包络计算软件）。 |
| 3.17 | 探头规格 |
| 3.17.1 | 凸阵探头：频率2.0 — 5.0 MHz，阵元数≥180 |
| 3.17.2 | 线阵探头：频率4.0 — 8.0 MHz，阵元数≥180 |
| 3.17.3 | 腹部容积凸阵探头：频率3.0 — 8.0 MHz，阵元数≥180，容积扫描角度≥85°（附图证明） |
| 3.17.4 | 腔内容积凸阵探头：频率4.0 — 9.0 MHz，阵元数≥180，二维扇角≥170°，容积扫描角度≥110° |
| 3.18 | 探头接口≥4 个，全激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口。 |
| 四、 | 主要配置： |
| 4.1 | 超高端彩色多普勒超声诊断仪主机1套 |
| 4.2 | 单晶体腹部二维凸阵探头1个 |
| 4.3 | 浅表线阵探头1个 |
| 4.4 | 腹部凸阵容积探头1个 |
| 4.5 | 经阴道腔内容积探头1个 |
| 五、 | 保修期：整机五年 |

- 中药熏蒸床

- 外观尺寸：2050mm*700mm*1010mm（±20mm）

- 独立控制加热功率：大于2800VA；

- 正常工作条件：

- 1)环境温度：5 ℃～40 ℃；

- 2)相对湿度：10%～90%；

- 3)大气压力：700 hPa～1060 hPa；

- 4)电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz；

- 熏蒸床温度：

- 1）熏蒸温度可在室温～45℃内可调，级差1℃，允差为±5℃；

- 2）熏蒸温度均匀性应不大于5℃；

- 3）熏蒸温度稳定性应不大于5℃；

- 熏蒸时间：熏蒸床治疗时间可在0～99min内设定，级差1min,定时允差±30s。治疗时间达到设定值时，蜂鸣器发出声音提示，自动停止工作。

- 功能与显示：

- 熏蒸床具有分区域独立控制功能;

- 床身具有3个以上药槽，可单独加热也可全部加热

- 熏蒸床用微电脑控制,数码管显示，治疗状态时可显示舱内温度、剩余治疗时间。

- 防干烧装置：熏蒸床具有防干烧功能，当加热装置中无液体或液面低于防干烧装置时，缺液指示灯亮，不能加热，防止干烧；

- 安全保护功能：

- 1）熏蒸床具有两路独立的超温保护装置，当实时温度超过设定温度时，第一路保护装置应启动，停止加热；当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置应立即启动，切断电源；

- 2）熏蒸床设有患者切断加热装置电源的手柄开关，切断加热装置电源后有声光提示；

- 3）熏蒸床的治疗舱装有升起助力气弹簧，治疗舱可由患者自行打开。

- 承重：熏蒸床结构应牢固可靠，在平坦地面上四脚应同时触地，当熏蒸床承载130kg静负荷，持续2h，不得产生永久变形。

- 艾灸床

- 主要机身：195×72×55cm（±10mm）.

- 电源输入：AC220V(50HZ)；

- 点火功率：大于1000W；

- 四个以上艾灸条形托盘，可放置不同型号的艾柱艾绒；

- 全自动排烟系统；优质钢板机箱彻底阻燃控温，艾灸窗口及凹槽配件背面全部配饰纳米技术防火材料；

- 全自动升降调温系统；

- 具有静音万向轮；

- 手柄采用液晶显示加物理硅胶按键，经久耐用；

- 全自动遥控手柄控制，自动点火，艾条往复摆动，排烟装置自动排烟，安全环保，艾灸温度自动调节，均匀摆动悬灸，最大限度覆盖核心穴位经脉，自动找穴寻穴。一次性灸到30-40个穴位，同时可做按摩床、美容床使用。

- 冲击波治疗仪

- 设备样式：立式机，由主机、立式台车（内含空压机）、治疗手柄组成；

- 预期用途：适用于肩周炎、肩钙化性肌腱炎、肱骨外上髁炎、肩峰下疼痛综合征、股骨大转子疼痛综合征、髌骨尖综合征、胫骨结节骨软骨炎、胫骨内侧应力综合征、跟腱炎、足底筋膜炎、肌筋膜炎、非特异性腰背疼痛的辅助治疗；

- 冲击波产生及传递方式：气压弹道发散式；

- 压缩机：采用原装进口油式压缩机，低震动、超静音，空压机最大输出压力可达5Bar；同时具有稳压气罐设计，容积不小于5L；

- 冲击波输出路数：双路输出，连接2支治疗手柄，每支治疗手柄可适配不少于5种以上冲击头；

- 频率范围：0.5-35Hz（其中22-35Hz适用于按摩手柄），1Hz以内步进0.1Hz，1Hz以上步进1Hz；

- 压力范围：1-5Bar，步进0.1Bar；

- 冲击波能量密度：最大能量密度可达1.3mJ/mm2以上，误差≤±20%；

- 冲击波脉冲宽度：不大于4.7μs，误差≤±10%（可提供注册检测报告）；

- 冲击波穿透深度：最大穿透深度可达20mm以上；

- 冲击波次数：具有计数和显示功能；

- 冲击波释放方式：可通过治疗手柄上的触发按键和脚踏开关两种方式；

- 操作模式：具有单次冲击模式和连续冲击模式；

- 冲击次数：1-9900次及“无限长”，10以内步进为1，100以内步进为10，100以上步进为100；

- 人机交互界面：≥9寸高清中文彩色液晶触摸屏，显示屏亮度可调，以保证不同光线条件下设备的正常使用；治疗过程中可实时同步中文显示至少以下重要治疗参数：所使用的治疗处方名称、治疗强度、治疗频率、冲击总数、运行冲击波数、治疗进度条；

- 内建冲击波治疗指引不少于24条，以肌肉骨骼透视图指引治疗部位，指明治疗区域及扳机点，准确引导治疗施行；每种适应证又有详细的细分处方，并自动设定治疗参数，包括压力、频率、冲击波数、所用冲击头直径、患者体位；可自定义拓展至100条治疗指引；

- 患者信息存储功能：具有患者信息建档功能，且内置治疗记录保持功能，可存储患者信息，患者再次就诊时，可调出名字直接使用历史治疗方案开始治疗；

- 三个治疗途径可供选择，即“从列表中选择适应证”“通过身体部位选择适应证”和“自由编辑适应证”，根据临床实际需要自由选择；

- 可评估和存储患者VAS疼痛指数，方便跟踪患者的疼痛变化；

- 可根据患者历史疼痛指数记录形成柱形图，简单直观，方便比较治疗前后疼痛指数，科学衡量治疗效果；

- 设备提供绝对禁忌证、相对禁忌证及副作用的相关指导；

- 疼痛阈值自动识别技术（即线性梯度压强技术）：可设置终点治疗强度、终点治疗频率及总治疗波次，可根据患者实际情况以平稳的能流密度递增形式，将能量逐渐递增至最佳治疗能量（即疼痛阈值），增强患者对冲击波治疗的依从性；

- 线性梯度范围：0.05-1Bar/秒；

- 冲击头≥5个（全部具有注册检测报告）；冲击头直径大小：15mm-40mm；

- 冲击头设计符合人体工程学，具有冲击头防滑装置和内置减震系统，消除冲击时传导的后冲力；

- 冲击头生物相容性：具备通过体外细胞毒性试验、最大剂量迟发型超敏反应试验、皮肤刺激试验的安全性；

- 为提高工作效率，在不暂停治疗的情况下，可实时对设备的治疗冲击次数、压力、频率等进行调节；

- 维护保养提醒功能：具有排废液提醒功能（每50万次冲击）；

- 冲击波使用期限10年（可提供注册检测报告）；

- 可选配按摩功能：可增加选配按摩手柄、25mm和40mm两种规格的按摩头，按摩频率0.5-35Hz可调，按摩头具有伸缩功能，可有效松解粘连或痉挛；

- 中医透药仪

- 电源： AC220V/50Hz；

- 功率：不大于100VA；

- 热疗温度：37～60℃;

- 温度调节：不加热、低温、中温、高温可调；

- 温度控制：温度传感器及热敏电阻控温开关同时控制；

- 激光波长范围：650nm±50nm；

- 工作时间设定： 10min,20min,30min可调；

- 频率范围：1HZ~15KHZ；

- 脉冲宽度：3us～20ms;

- 输出脉冲电压：0VO-P～180VO-P;

- 输出强度调节：0～60档可调；

- 输出通道：双通道输出；

- 固定方式：磁吸固定；

- 治疗模式：动态模式（正负极在两个电极板动态变化）；

- 电极规格：电极规格：直径40mm、直径50mm、直径60mm 、4*4cm、4*5cm、4*6cm、5*6cm、6*9cm 等多种规格可选；

- 连续工作时间：不少于5小时；

- 按防电击的程度分类：应用部分BF型；

- 运行模式：连续运行；

- 正常工作环境温度：5～40度；

- 正常工作相对湿度(RH):不大于80%;

- 正常工作大气压力：86KPa～106KPa;。

- T组合复苏器

- 适用人群：14岁以下婴幼儿、儿童；

- 呼气阻抗≤4.5cmH20；

- 吸气阻抗≤4.5cmH20；

- 最小输送容量≤650ml；

- 压力显示值;0-60cmH20；

- 压力显示值公差≤±5cmH20；

- 死腔≤60ml；

- 气囊容积：1500ml±200ml；

- 储气袋容量≥1800ml；

- 材质;硅胶型；

- T组合套结构组成:氧气管路、T型管路、面罩、模拟肺、整机、湿化管路；

- 复苏呼吸气囊结构组成:呼吸气囊、面罩2款：婴儿型+儿童型、组合颈、储气袋、连接管和口咽通道；

- 高温消毒:121℃≤20min 或 134℃≤5min。

- 经皮黄疸仪

- 三位以上液晶（两位整数，一位小数）显示更为准确、直观；

- 直接读取测试结果，单位为mg/dl和umol/L自动切换，无需换算单位；

- 方便快捷；

- 体积小，质量轻，手持方便，人性化设计；

- 充一次电可检测300多次，省电更省心；

- 精确度高。

- 射频理疗仪

- 输入电源：220V，50Hz；额定功率：300VA；

- 显示屏：彩色液晶触摸屏，易于操作；

- 治疗时间：0-60分钟可调，步进1分钟；

- 治疗提示音：治疗开始和治疗结束有提示音，音量大小可调节；

- 治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在2500Hz～1MHz，不少于三种不同的治疗频率；

- 治疗频率工作模式：单频率模式；多频率自动交替模式；

- 治疗模式：不少于三种治疗模式，单独治疗模式不少于2种，交替治疗模式不少于1种；

- 治疗模式选择方式：手动选择、系统自动识别；

- 工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%；深度模式，工作频率≤0.3MHz,误差±10%；

- 脉冲模式：在深度模式下，脉冲频率为2Hz和4Hz，误差±10%；

- 多极工作模式：常规多极模式，工作频率≤1MHz，误差±10%；深度多极模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%；

- 安全措施：具备手持式紧急开关；有主电源开关，副电源开关；

- 输出通道：不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道；

- 安全和认证：具有医疗器械注册证；

- 主要配置：主机一台（电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、电容电极片3个以上、电阻电极片3个以上、中性电极1块以上）、仪器车一台。

- 经颅磁刺激仪（盆底）

- 适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗；

- 安全要求：经颅磁剌激治疗仪安全要求符合GB 9706.1-2007和YY/T 0994-2015要求；

- 电磁兼容：符合YY 0505-2012的要求；

- 硬件参数：

- 5.1  输出频率: 0Hz～50Hz, 允差±5%；

- 5.2 输出步长：输出脉冲频率在1Hz以下时，脉冲频率设置步长为0.1Hz超过1Hz时步长为0.5Hz；

- 5.3 脉冲上升时间：65μs～100μs；

- 5.4 具有液冷功能；

- 5.5 硬件级安全的双系统，采用双硬盘安装双系统；

- 5.6 具备医疗器械注册证的脚踏开关，符合YY 1057-2016标准要求，确保性能稳定，操作使用更方便；

- 5.7 磁感应强度最大变化率范围：25kT/s～135kT/s；

- 5.8 圆环线圈具备双面刺激；

- 5.9 磁刺激主机显示屏直观显示刺激强度、线圈温度、线圈连接状态、通信连接状态及液冷机运行状态；

- 5.10 脉冲持续时间：280μs～430μs；

- 5.11 仪器模块化设计，后期维护升级方便，可以升级为双靶点磁刺激仪；

- 5.12 座椅位置调节可实现坐位盆底肌刺激和躺位骶神经磁刺激；

- 6.保修叁年以上

- 生物反馈刺激仪

- 医疗器械注册证适用范围包括：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍；促进局部血液循环、缓解疼痛、兴奋神经肌肉组织；

- 肌电信号输出通道≥2个，电刺激通道≥2个,传感器连接通道≥2个；

- 电刺激强度调节按键（物理按键）≥4个；

- 肌电信号采集：范围0μV～2200μV；分辨率≤2μV；系统噪声≤1μV；通频带不窄于20Hz～500Hz（-3dB）；差模输入阻抗＞5MΩ；共模抑制比＞100dB；工频陷波器：50Hz陷波器滤波器，衰减后幅值应不大于5μV；

- 压力信号采集：范围0kpa～45kpa；分辨率≤0.1kpa。

- 电刺激电流类型≥10种，包括：直流电流、单相脉冲电流、对称双相脉冲  电流、非对称双相脉冲电流、对称补偿脉冲电流、非对称补偿脉冲电流、双相指数脉冲电流、半正弦电流、双半正弦电流、正弦电流；

- 刺激电流强度：设备输出电流强度的调节范围0-120mA，最小调节增减量≤0.1 mA。

- 电流幅度强度：延迟时间：0S～120S； 上升时间：0S～15S； 平台时间：0S～35S；下降时间0S～15S； 休息时间：0S～35S； 最小调节增减量≤1S；

- 脉冲频率：输出脉冲频率范围1～480Hz和最小调节增减量≤1Hz；

- 脉冲宽度：输出脉冲宽度范围常用40～1100μs和最小调节增减量≤10μs。双相指数脉冲电流脉冲宽度范围1400～3200μs和最小调节增减量500μs；

- 输出电流稳定性：在1000Ω或以下负载电阻下，设备输出电流强度变化率不大于±5%；

- 反射采集EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2200μV；

- 治疗过程中≥10种基本治疗参数可调整，参数包括：电刺激的电流类型、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激工作时间等；

- 台车一体成型，人体工程学设计，牢固抗腐蚀，静音方向轮支持360度旋转，支持固定位置锁定。设备可移动，可供床边或移动使用；

- 配备2台医用图文处理显示系统，方便操作师和患者同步观看、处理；

- 设备功能包含电诊断、电刺激、生物反馈；

- 包含多组织电诊断功能，通过多组织多机理5大类电刺激，含疼痛、循环、横纹肌、平滑肌、神经，自动获取电诊断参数的初始检查值和电刺激后差异，电诊断出个体化的精准电刺激参数；

- 电刺激可作用于疼痛、循环、横纹肌、平滑肌、神经；

- 生物反馈类别：压力生物反馈、肌电生物反馈、条件性电刺激、电刺激下的生物反馈；

- 可实现多靶点、多组织、多部位、多参数的诊断、治疗、评估一体化功能，用于妇产科疾病、盆底疾病、围手术期等功能性疾病精准诊疗；

- 计算机软件组件：包含设备软件、疾病评估软件、疾病治疗软件、病患管理系统软件；

- 曲江妇幼设备科

- 2025.3.25