韶关市曲江区妇幼保健院服务能力项目提升建设项目配套医疗设备

需求书

X射线计算机体层摄影设备参数：

- 螺旋CT

|  | 主要技术规格及配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机架系统 | 要求 | 响应 |
|  | 滑环类型 | 低压滑环 |  |
|  | 扫描架孔径 | ≥70cm |  |
|  | 扫描架物理倾角（非数字倾角） | ≥±30° |  |
|  | 焦点到等中心点的距离 | ≥570mm |  |
|  | 焦点到探测器的距离 | ≥960mm |  |
|  | 固态探测器类型 | 稀土陶瓷 |  |
|  | 机架系统可遥控 | 具备 |  |
|  | 具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作 | 具备 |  |
|  | 具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作 | 具备 |  |
|  | 具备快捷键摆位功能，技师可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置 | 具备 |  |
|  | 具备人工智能摆位功能 | 具备 |  |
|  | 三维激光定位系统 | 具备 |  |
|  | 机架冷却方式 | 风冷 |  |
|  | 扫描参数 |  |  |
|  | 机架最快旋转扫描时间/360° | ≤0.75s |  |
|  | 每圈扫描层数 | ≥32层 |  |
|  | 最薄扫描层厚 | ≤0.55mm |  |
|  | 最薄图像重建层厚 | ≤0.55mm |  |
|  | 扫描视野 | ≥50cm |  |
|  | 最大重建矩阵 | ≥512×512 |  |
|  | 单次螺旋连续最长扫描时间 | ≥100s |  |
|  | 单次螺旋扫描最大范围 | ≥160cm |  |
|  | 3D锥形束重建 | 具有 |  |
|  | 定位像长度 | ≥160cm |  |
|  | 最大螺距 | ≥1.8 |  |
|  | 螺距自由选择 | 具备 |  |
|  | 扫描模式 | 轴扫、螺旋 |  |
|  | 自动螺旋 | 具备 |  |
|  | 10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准，提供实际临床图像 | 具备 |  |
|  | 探测器及数据采样系统 |  |  |
|  | 各厂家应提供最高档的探测器技术 | 具备 |  |
|  | 探测器Z轴排列数 | ≥32排 |  |
|  | 探测器单元Z轴最小尺寸 | ≤0.55mm |  |
|  | 探测器Z轴总宽度 | ≥21mm |  |
|  | 每排探测器单元数 | ≥860个 |  |
|  | 探测器物理单元总数 | ≥34500个 |  |
|  | 探测器采样率 | ≥4800views/圈 |  |
|  | 球管及高压系统 |  |  |
|  | 球管阳极等效热容量 | ＞4MHU |  |
|  | 球管阳极实际冷却率 | ≥300KHU/min |  |
|  | 冷却方法 | 风冷 |  |
|  | 最大球管电压 | ≥140KV |  |
|  | 最小球管电压 | ≤70KV |  |
|  | 最大等效输出管电流 | ≥600mA |  |
|  | 最小可调管电流 | ≤10mA |  |
|  | 最小毫安调节范围 | ≤1mA |  |
|  | 球管小焦点（IEC 60336/2005） | ≤0.7mm×0.8mm |  |
|  | 球管大焦点（IEC 60336/2005） | ≤1.2mm×1.4mm |  |
|  | 高压发生器功率 | ≥42KW |  |
|  | 人工智能技术（AI技术） |  |  |
|  | 具备人工智能摄像采集系统 | 具备 |  |
|  | 具备人工智能扫描方案 | 具备 |  |
|  | 扫描床 |  |  |
|  | 最大移动范围 | ≥1900mm |  |
|  | 可扫描范围 | ≥1600mm |  |
|  | 床升降最高高度 | ≥950mm |  |
|  | 床升降最低高度 | ≤600mm |  |
|  | 最大横向进床速度 | ≥200mm/s |  |
|  | 最小横向进床速度 | ≤2mm/s |  |
|  | 扫描床最大载重量 | ≥205Kg |  |
|  | 扫描床控制脚踏开关 | 具备 |  |
|  | 图像质量 |  |  |
|  | 空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF | ≥19 LP/CM |  |
|  | 空间分辨率（X,Y轴) @10%MTF | ≥14 LP/CM |  |
|  | Z轴空间分辨率@0%MTF | ≥18 LP/CM |  |
|  | 密度分辨率 | ≤2mm@0.3% |  |
|  | 低剂量迭代降噪技术(必须是各厂家最新技术，与最高端设备相同) | 具备 |  |
|  | 主控制台计算机系统 |  |  |
|  | 内存 | ≥16GB |  |
|  | 硬盘 | ＞1TB |  |
|  | 图像存储量(512矩阵不压缩图像) | ≥900,000幅 |  |
|  | 主频 | ≥2.2GHz |  |
|  | CPU内核数目 | ≥10核 |  |
|  | ≥24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵 | ≥1920×1200 |  |
|  | 显示器逐行扫描 | 具备 |  |
|  | 网络接口DICOM 3.0 | 具备 |  |
|  | 永久贮存刻录方式 | DVD |  |
|  | 激光相机DICOM3.0接口 | 具备 |  |
|  | 提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能 | 具备 |  |
|  | 自动照相技术 | 具备 |  |
|  | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |  |
|  | 同步并行图像处理功能 | 具备 |  |
|  | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 | 具备 |  |
|  | 一体化影像后处理系统 |  |  |
|  | 图像减影功能 | 具备 |  |
|  | CT电影功能 | 具备 |  |
|  | 管电流自动调节功能 | 具备 |  |
|  | MPR/CPR/SSD/MIP/VR | 具备 |  |
|  | 组织裁剪功能 | 具备 |  |
|  | 三维（3D、SSD）软件 | 具备 |  |
|  | 最大及最小密度投影（MIP,MinP） | 具备 |  |
|  | 三维容积测量评估功能 | 具备 |  |
|  | CT血管造影 | 具备 |  |
|  | 一键式容积重建 | 具备 |  |
|  | 血管测量功能 | 具备 |  |
|  | 一键式去骨功能 | 具备 |  |
|  | 一键式骨分离功能 | 具备 |  |
|  | 容积漫游（VRT） | 具备 |  |

- 配置要求

| 配置 | 配置详情 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 扫描机架 | 包含球管、探测器、高压发生器等核心部件，进行X射线曝光和数据收集。 | 1架 |
| 扫描床 | 包括头托、延长板、床垫等组件，用于患者平躺进行扫描。 | 1张 |
| 操作控制台 | 包括操作计算机及附件，用于进行患者管理及重建图像。 | 1台 |
| 电源分配机柜 | 具有分配功能的高压交流电电源，为扫描机架，扫描床，操作控制台等部件提供电源。 | 1台 |
| 临床软件 | 内置在操作控制台及后处理工作站中，用于图像重建及后处理。 | 1套 |
| 天眼人工智能 | 升级主控台计算机成为人工智能计算机，由人工智能辅助扫描工作流。 | 1套 |
| 质保要求 | 质量保修期3年。 |  |

- 2025年3月20日